PCMG/P/16/2017                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

Poz. 1. Łóżka szpitalne wielofunkcyjne trzysegmentowe z materacem, kompletem drabinek przyłóżkowych i barierek bocznych na ¾ długości,  wieszakiem na kroplówki, uchwytem basenu, kaczki  i wysięgnikiem ręki (typ I) – 12 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka gwarantująca stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami 1000 mm (± 50 mm) | TAK |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | TAK |  |
| 6 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | TAK |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 8 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego (ABS), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK |  |
| 10 | Leże wypełnione siatką ,odejmowaną od leża w celu dezynfekcji . | TAK |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 12 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego . | TAK |  |
| 13 | Regulacja pozycji łóżka elektrycznych : - segmentu oparcia pleców : 0 - 700 (± 80), - segmentu uda: 0 - 400 (± 60). | TAK |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna lub , wspomagana mechanizmem zapadkowym lub elektryczna | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 370 - 830 mm (± 50 mm) | TAK |  |
| 16 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| 17 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców | TAK |  |
| 18 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 19 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | TAK |  |
| 21 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 23 | Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C, komora dezynfekcyjna 120°C) . komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpiecza pacjenta w ok 75% zgodna z normą PN-EN 60601-2-52. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinka wieszak na kroplówki- 4 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary, beżowy). | TAK |  |
| POZOSTAŁE : |
| 25 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 26 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 28 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| 31 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| 32 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 33 | Oferowane łóżka będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 34 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary beżowy). | TAK |  |
| 35 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 36 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 37 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 38 | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 39 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 40 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowym oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PAKIET 1

Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 26 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ( gwarantujące łatwą dezynfekcję) | TAK |  |
| 2. | Szerokość całkowita: 530 mm (± 50 mm) Wysokość szafki (blatu od podłogi): 800 mm (± 50 mm) Głębokość (długość) szafki: 400 mm (± 50 mm) Waga szafki max 30 kg | TAK |  |
| 3. | Bez półki (blatu) bocznego | TAK |  |
| 4. | Blat szafki wykonany z tworzywa - płyty: HPL ( laminowanej) lub ABS , odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV lub wykonany z odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi krawędziami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów. | TAK |  |
| 5. | Blat górny szafki wyposażony w: z min. trzech stron jednolity metalowy reling z haczykami na ręcznik oraz z uchwytem na szklankę z możliwością montażu oraz przesuwania go na całej długości relingu lub aluminiowym relingiem na jednym boku szafki oraz dwoma aluminiowymi listwami na dwóch bokach szafki. | Podać |  |
| 6. | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 7. | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem | TAK |  |
| 8. | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka o wysokości min. 120 mm (± 15mm ) | TAK |  |
| 9. | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica min. 4 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 10 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 11 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) | TAK |  |
| 13 | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 10 oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. trzech kolorów (ram szafki) | Podać |  |
| 14 | Wyposażenie: szuflada – 1 szt. drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym – 1 szt. półka otwarta – 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe: |
| 15 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 16 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 17 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 18 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 19 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – szafka zastępcza | TAK |  |
| 21 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/szafki na nową | TAK |  |
| 22 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 23 | Oferowane szafki będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 24 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 25 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 26 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 26 | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |
| 27 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 28 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PCMG/P/16/2017                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 2

Poz. 1. Łóżka szpitalne wielofunkcyjne dwusegmentowe z materacem, kompletem drabinek przyłóżkowych i barierek bocznych na ¾ długości,  wieszakiem na kroplówki, uchwytem basenu, kaczki  i wysięgnikiem ręki (typ II) – 10 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i przewożenia pacjentów, również poza salę chorych. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja łóżka pantografowa | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 100 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami 970 mm (± 20 mm) | TAK |  |
| 5 | Długość leża( z materacem) 2000mm +/-30mm | TAK |  |
| 6 | Szerokość leża (z materacem) 810mm +/-30mm | TAK |  |
| 7 | Rekomendowane wymiary materaca (szer.xdł.xwys.)mm 800x2000x100 lub 850x2000x100 | TAK |  |
| 8 | Wysokość leża od podłogi (bez materaca) 500mm +/- 20mm | TAK |  |
| 9 | Kąt uniesienia oparcia pleców 70o +/- 50 | TAK |  |
| 10 | Długość segmentu oparcia pleców 765mm+/-20mm | TAK |  |
| 11 | Długość segmentu stałego leża 1200mm |  |  |
| 12 | Autoregresja segmentu oparcia pleców 110 mm | TAK |  |
| 13 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie200 kg | TAK |  |
| 14 | Średnica kół jezdnych min. 150 mm | TAK |  |
| OPIS KONSTRUKCJI, FUNKCJI I WYPOSAŻENIA |
| 15 | Konstrukcja łóżka (rama łóżka) wykonana z kształtowników stalowych o wym.min.40x30 mm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne/dezynfekcję oraz promienie UV | TAK |  |
| 16 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża | TAK |  |
| 17 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | TAK |  |
| 18 | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 19 | Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min 6 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 20 | Leże łóżka dwusegmentowe w tym oparcie pleców unoszone wspomagane sprężyną gazową | TAK |  |
| 21 | Leże wypełnione odejmowaną siatką (pokrytą lakierem proszkowym), grubość pręta min. 5 mm, odejmowaną od leża w celu dezynfekcji . | Podać |  |
| 22 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.. | TAK |  |
| 23 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na min.3/4 długości leża Barierki boczne spełniają nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 24 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia. W części wezgłowia krążki dwuosiowe zabezpieczające w pionie i poziomie przed uszkodzeniami. | TAK |  |
| 25 | Opcjonalnie elastyczne listwy odbojowe chroniące barierki przed zarysowaniami | TAK |  |
| 26 | Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami |  |  |
| 27 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg. |  |  |
| 28 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w obudowie. | TAK |  |
| 29 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | Podać |  |
| 30 | Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, bez PCV. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym min . z 2 stron obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C, komora dezynfekcyjna 120°C) . komplet barierek bocznych na długości 3/4 leża (po dwie do każdego łóżka) , składane, mocowane po bokach do ramy łóżka za pomocą jednego przycisku, poprzeczki barierek wykonane z aluminium lub stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpiecza pacjenta w ok 75% zgodna z normą PN-EN 60601-2-52. Na barierkach listwa odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciami uchwyt na basen i kaczkę drabinki wieszak na kroplówki min. 2 haczyki wysięgnik (uchwyt) ręki możliwość zamontowania na całej długości leża woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 31 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory (biały, szary, beżowy) | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 33 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 34 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 35 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 36 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 37 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze | TAK |  |
| 38 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe | TAK |  |
| 39 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 40 | Oferowane łóżka będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 41 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 3 kolory w tym kolor (biały, szary beżowy). | TAK |  |
| 42 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 43 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 44 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 45 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 46 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 47 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

PAKIET 2

Poz. 2. Szafka przyłóżkowa – 10 szt.

Nazwa i typ:…………………………

Producent : …………………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji: 2017.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ( gwarantujące łatwą dezynfekcję) | TAK |  |
| 2. | Szerokość szafki: 380 mm (± 50 mm) Wysokość szafki (blatu od podłogi): 800 mm (± 50 mm) Głębokość szafki: 400 mm (± 50 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 50 mm) Waga szafki max 30 kg | TAK |  |
| 3. | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 50mm ) | TAK |  |
| `4. | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) lub 740 – 1130 mm | TAK |  |
| 5. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
| 6. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty: HPL ( laminowanej) lub z tworzywa ABS , odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV lub wykonany z odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi krawędziami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów. | TAK |  |
| 7 | Blat górny szafki wyposażony w: z min. trzech stron jednolity metalowy reling z haczykami na ręcznik oraz z uchwytem na szklankę z możliwością montażu oraz przesuwania go na całej długości relingu lub aluminiowym relingiem na jednym boku szafki oraz dwoma aluminiowymi listwami na dwóch bokach szafki. | Podać |  |
| 8 | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 9 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem | TAK |  |
| 10 | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 120 mm (± 15mm ), dostęp do półki z czterech stron. | TAK |  |
| 11 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica min. 4 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 12 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 13 | Dodatkowe piąte koło z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym | Podać |  |
| 14 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) | TAK |  |
| 16 | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 10 oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. trzech kolorów (ram szafki) | Podać |  |
| 17 | Wyposażenie: szuflada – 1 szt. drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym – 1 szt. pólka otwarta – 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Okres gwarancji: min 24 miesiące | TAK |  |
| 19 | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych - w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min. 1 przegląd w roku | TAK Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
| 20 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK Podać dane kontaktowe |  |
| 21 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 22 | Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – szafka zastępcza | TAK |  |
| 24 | W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/szafki na nową | TAK |  |
| 25 | Protokół przekazania Karta gwarancyjna Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  |
| 26 | Oferowane szafki będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 27 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 28 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim oferowanego wyrobu (katalogi, foldery itp.) – dołączyć do oferty. | TAK | Zał. nr ………. |
| 30 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
| 31 | Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. Ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec | TAK |  |
| 32 | Koszt dostawy ponosi Wykonawca | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.