Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy wykonania zadania pn.: „dostawa, montaż i instalacja rezonansu
magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń ”

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

II. WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................……………………

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ............................................................................................

Numer telefonu/fax: ....................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................

Nr REGON: ...................................................................................................................................

III. WYCENA ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.) w ramach zadania pn.: „dostawa, montaż i instalacja rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń”.

Oferuję realizację zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym, jak niżej:

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto [zł] | VAT w kwocie [zł] | Wartość brutto [zł] | Słownie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezonans magnetyczny | …………………… | ……………… | ………………… | ……………………………… |
| Prace adaptacyjne | …………………… | ……………… | ………………… | ……………………………… |
| RAZEM | …………………… | ……………… | ………………… | ……………………………… |

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym
w Zapytaniu ofertowym, oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.

8. Zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru certyfikat CE, paszport techniczny, dokumentację techniczną oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany aparat jest dopuszczony do używania na terenie RP.

Załączniki:

1) Wypełniony Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

2) …

……………………………………………                                     ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia – rezonans / Specyfikacja techniczna

PARAMETRY TECHNICZNE

| LP | Parametr urządzenia | Wartość graniczna | Parametry oferowanego aparatu | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Nazwa i model oferowanego urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kraj wytworzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany aparat ma być urządzeniem fabrycznie nowym (aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, nie używany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe, najnowsza wersja oprogramowania) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zamawiający wymaga realizacji zamówienia kompletnego, umożlwiającego przeprowadzanie badań bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostarczona aparatura ma być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) oraz pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim, niezbędne oprogramowanie serwisowe konieczne do diagnozowania poszczególnych części składowych oferowanego systemu diagnostycznego. Pełny komplet fantomów do diagnostyki i kalibracji aparatu MR. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku stwierdzenia w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| Magnes |
|  | Średnica otworu dla pacjenta magnesu gotowego do pracy (z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami) | > 60 cm Podać wartość |  | 60 cm – 0 pkt > 60 cm – 1 pkt |
|  | Całkowita długość gantry aparatu gotowego do pracy (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | ≤ 2100 mm Podać wartość |  | Bez punktacji |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5 T; podać wartość [T] |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Orientacyjne zużycie helu przy typowej pracy klinicznej w ciągu roku | ≤ 0,01 l/rok; podać wartość [l/rok] |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne ekranowanie pola przed wpływem zewnętrznych zakłóceń | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | O średnicy 10 cm | ≤ 0,01 ppm; podać wartość |  | Wartość najmniejsza – 1 pkt. Wartość największa – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
|  | O średnicy 20 cm | ≤ 0,035 ppm; podać wartość |  | Wartość najmniejsza – 1 pkt. Wartość największa – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
|  | O średnicy 30 cm | ≤ 0,15 ppm; podać wartość |  | Wartość najmniejsza – 1 pkt. Wartość największa – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
|  | O średnicy 40 cm | ≤ 1,1 ppm; podać wartość |  | Wartość najmniejsza – 1 pkt. Wartość największa – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
|  | O średnicy 50 cm lub w maksymalnym FOV oferowanego aparatu | podać wartość |  | ≤ 2 ppm – 1 pkt. > 2 ppm – 0 pkt., |
| System Gradientowy |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie (wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp.) | ≥ 33mT/m; podać wartość [mT/m] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej (wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp.) | ≥ 125 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe do uzyskania jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| Otoczenie pacjenta |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | >200 kg; podać wartość [kg] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | >135 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie stołu (od zewnętrznej krawędzi stołu do podłogi) | < 70 cm podać wartość |  | Wartość najmniejsza – 1 pkt. Wartość największa – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak Podać |  | System bezprzewodowy – 1 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt. |
|  | System rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń (tzw. „wirtualny” nawigator) lub czujniki wbudowane w cewkę kręgosłupową lub body | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulowane oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę sygnałów synchronizujących (EKG, oddech, puls) lub kardiomonitor przystosowany do pracy w środowisku MRI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Centrator laserowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem – nauszne i douszne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  | Bez punktacji |
| Cewki |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa lub zestaw cewek typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 14 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę i ilość elementów |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 12 elementów obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę i ilość elementów |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 23 elementy obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań tułowia w zakresie min. 50x50 cm jednocześnie (w osiach X oraz Z), posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm] oraz ilość elementów obrazujących |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomienie badanego stawu. | Tak; podać nazwę cewki oraz ilość elementów obrazujących |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa do badań barku posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomienie badanego stawu. | Tak; podać nazwę cewki oraz ilość elementów obrazujących |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta. W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomienie badanego stawu. | Tak; podać nazwę cewki oraz ilość elementów obrazujących |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomienie badanego stawu. | Tak; podać nazwę cewki oraz ilość elementów obrazujących |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich [cm] |  | Bez punktacji |
| System RF – tor nadawczy |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy możliwa do jednoczesnego wykorzystania | ≥ 12 kW; podać wartość [kW] |  | Wartość największa – 1 pkt. Wartość najmniejsza – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Szerokość pasma nadajnika RF | ≥ 500 kHz |  | Wartość największa – 1 pkt. Wartość najmniejsza – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
| System RF – tor odbiorczy |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna liczba kanałów odbiorczych (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera) | ≥ 64; Podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów aktywnych cewek RF/ kanałów (1 element cewki = 1 kanał) które mogą być wykorzystane jednocześnie do tworzenia obrazu w maksymalnym statycznym FOV zaoferowanego aparatu, w pojedynczej akwizycji w protokole klinicznym bez przemieszczania pacjenta ani cewek | ≥ 16; podać rodzaj badania, kombinację cewek i ilość aktywnych elementów jednocześnie wykorzystywanych do tworzenia obrazu |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 155 dB; podać wartość [dB] |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość [bit] |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość próbkowania układu odbiorczego RF (ADC) | > 80 MHz |  | Wartość największa – 1 pkt. Wartość najmniejsza – 0 pkt., pozostałe – proporcjonalnie |
| Rekonstruktor obrazowy |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 14 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  | Bez punktacji |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  | Bez punktacji |
| Techniki redukcji hałasu |
|  | System redukcji hałasu układu gradientowego | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | System redukcji hałasu układu gradientowego działający dla wszystkich zaoferowanych cewek i wszystkich dostępnych w aparacie sekwencji, redukujący hałas o min. 30 dB bez modyfikacji parametrów systemu gradientowego (amplituda/slew rate) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę i opisać |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| Techniki redukcji artefaktów |
|  | Redukcja artefaktów od przepływu | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja artefaktów typu shading | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja artefaktów typu ringing w badaniach DWI | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja artefaktów pochodzących od tkanki tłuszczowej i powietrza | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja artefaktów pochodzących z sąsiedztwa elementów metalowych | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja artefaktów ruchowych (min. dla obrotu i przesunięcia) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badanym obszarze, poprzez shimowanie każdej warstwy a nie objętości, poprawiająca jakość obrazowania w badaniach z saturacją tłuszczu | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| Sekwencje obrazujące |
|  | Spin Echo (SE) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Multi-Shot | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Single-Shot | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Turbo IR | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
| Techniki przyspieszenia obrazowania |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 8; Podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
|  | Techniki przyspieszania akwizycji wykorzystujące metodę compressed sensing, umożliwiające redukcję czasu akwizycji o min. 50% bez zauważalnej utraty jakości, działające w każdej anatomii i na dowolnej zaoferowanej cewce min. dla akwizycji 2D | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
| Parametry obrazowania |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Wartość największa - 2 pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 48 cm; podać wartość [cm] |  | Wartość największa - 1 pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt Wartość największa – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024; Podać rozmiar [n x n] |  |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,5 mm; podać wartość [mm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt Wartość największa – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt Wartość największa – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
| Aplikacje kliniczne – badania w obszarze tułowia |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Cholangiografia MR (2D i 3D) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) <25 cm, bez artefaktów typu folding | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do planowania badań w obszarze tułowia umożliwiająca podgląd dowolnej warstwy obrazu, który będzie wynikiem akwizycji wyłącznie w oparciu o pojedynczą akwizycję obrazów lokalizacyjnych 2D (dowolna zmiana położenia i kąta lokalizatora powoduje zmianę podglądu obrazu docelowego bez konieczności dodatkowej akwizycji) | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak, podać lub opisać |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania stawów |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania barku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu skokowego i stopy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do planowania badań stawów umożliwiająca podgląd dowolnej warstwy obrazu, który będzie wynikiem akwizycji wyłącznie w oparciu o pojedynczą akwizycję obrazów lokalizacyjnych 2D (dowolna zmiana położenia i kąta lokalizatora powoduje zmianę podglądu obrazu docelowego bez konieczności dodatkowej akwizycji) | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| Aplikacje kliniczne – badania neurologiczne |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do planowania badań neuroradiologicznych umożliwiająca podgląd dowolnej warstwy obrazu, który będzie wynikiem akwizycji wyłącznie w oparciu o pojedynczą akwizycję obrazów lokalizacyjnych 2D (dowolna zmiana położenia i kąta lokalizatora powoduje zmianę podglądu obrazu docelowego bez konieczności dodatkowej akwizycji) | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI dla min. 15 wartości b | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie tzw. syntetycznych obrazów DWI (rekonstrukcja obrazów ze zmiennymi parametrami b na bazie min. dwóch różnych wartości b) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba kierunków ≥ 32 | Tak; podać wartość |  | Bez punktacji |
|  | Traktografia tensora dyfuzji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak |  | 2D – 1 pkt 3D – 1 pkt |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie płynu mózgowo-rdzeniowego bez użycia kontrastu z oceną ilościową/jakościową | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak opisać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdefiniowania i rozróżnienia zmian (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej sekwencji 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ – SWI, SWAN lub równoważne), bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego | Tak opisać |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Stanowisko operatora – sprzęt |
|  | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość [GB] |  | Wartość największa - 2 pkt, wartość najmniejsza – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD / TFT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna monitora | ≥ 24”; podać wartość [”] |  | Bez punktacji |
|  | Matryca monitora | ≥ 1920x1080; podać rozmiar [n x m] |  | Bez punktacji |
| Stanowisko operatora – oprogramowanie |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wykonywania podstawowych operacji matematycznych na obrazach (dodawanie, subtrakcja, mnożenie itp.) | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  | Bez punktacji |
| Konsola lekarska, 1 kpl. – sprzęt |
|  | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) o parametrach zgodnych z zalecanymi wymaganiami dla zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego oraz kompatybilny w pełni z zaoferowanym przez Wykonawcę aparatem MRI | Tak; Podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor diagnostyczny w technologii LCD/TFT o przekątnej min 24 cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MP | Tak; Podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor opisowy (na potrzeby np. systemu RIS) o. przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080; | Tak; Podać |  | Bez punktacji |
|  | Serwer aplikacyjny wyposażony w: pamięć RAM: min. 64 GB; wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level min 5 lub równoważnej lub RAID 10 pojemność macierzy: minimum 1.8 TB; napęd optyczny: DVD RW; klawiatura, mysz System pracujący w architekturze klient serwer, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, z możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia. | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| Konsola lekarska – oprogramowanie |
|  | Obsługa badań DICOM CT/MRI/NM/USG | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyszukiwanie badania w bazie m.in. po nazwisku, ID pacjenta, ID badania, dacie urodzenia, dacie wykonania badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Scalenia dwóch badań tego samego pacjenta, posiadających różne ID | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wczytywanie badania zarówno z systemu PACS jak i z nośników danych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Indywidualne ustawienia siatki danych, dla poszczególnych anatomii. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fuzja danych CT-MR, MR-MR, PET-CT,NM-CT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja wszystkich pokazywanych serii | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzia pomiarowe dla badanego ROI: - pomiar długości odcinka - pomiar odległości pomiędzy dwoma odcinkami - pomiar wartości kąta - kąt czteropunktowy - pomiar w osi długiej i krótkiej - eliptyczny ROI - wielokątny ROI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzie do wyliczenia VOI danego segmentu, z jednoczesną edycją i zmianą parametrów zaznaczania badanego obszaru | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wczytywanie w jednym oknie dwóch różnych serii badań jednego pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana ustawień przenikania dwóch nałożonych na siebie serii badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcja obrazów w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcja obrazów 2D,3D,MPR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane menu rekonstrukcji CPR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa subtrakcji. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądanie kolorowych map perfuzji dla CT i MRI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie tzw. syntetycznych obrazów DWI (rekonstrukcja obrazów ze zmiennymi parametrami b na bazie min. dwóch różnych wartości b) | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Eksport wszystkich obliczonych danych do PACS lub innego systemu plików w formacie DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość analizy badań pacjenta wykonanych na skanerach różnych producentów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy aplikacji tego samego producenta o zaawansowane moduły do analizy nowotworów, traktografii, fMRI oraz IVIM. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
| Wyposażenie pracowni |
|  | Kabina RF wraz z dostawą, montażem i wykończeniem wnętrza wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Półki do przechowywania cewek i fantomów w pomieszczeniu z magnesem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Detektor metali | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z pracą w polu magnetycznym | Tak |  | Napęd hydrauliczny – 1 pkt Inne rozwiązanie – 0 pkt |
|  | Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Komplet słuchawek (min. 1 nauszne i 1 douszne) z możliwością odsłuchu muzyki przez pacjenta podczas badania; w zestawie 100 kpl. jednorazowych nakładek na słuchawki | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Duplikator płyt | Tak |  | Bez punktacji |
| Wymagania uzupełniające |
|  | System chłodzony wodą lodową | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych (agregat wody lodowej, klimatyzacja, wentylacja) wymaganych do poprawnej pracy urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| Szkolenia |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia w wymiarze min. 20 dni roboczych po 8 godzin zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 8 godzin zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenia w miejscu instalacji w całym okresie trwania gwarancji bez limitu godzin i wizyt | Tak |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta w zakresie oferty | Tak |  | Bez punktacji |

PARAMETRY EKONOMICZNE

| LP | Parametr urządzenia | Wartość graniczna | Parametry oferowanego aparatu | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana łączna moc przyłączeniowa niezbędna do zasilenia systemu rezonansu magnetycznego | ≤ 80 kVA |  | Wartość największa - 0pkt Wartość najmniejsza – 2pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pobór mocy systemu MR w trybie gotowości do badania (Ready) dla zaoferowanego systemu MR wraz ze sprężarką helową | Tak, podać wartość [kW] |  | Wartość największa - 0 pkt Wartość najmniejsza – 2 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pobór mocy systemu MR w trybie nocnym (off) dla zaoferowanego systemu MR wraz ze sprężarką helową | Tak, podać wartość [kW] |  | Wartość największa - 0 pkt Wartość najmniejsza – 2 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Łączna moc chłodnicza (agregat wody lodowej, klimatyzacja) wymagana do poprawnego działania urządzenia | Tak, podać wartość [kW] |  | Wartość największa - 0 pkt Wartość najmniejsza – 2 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Możliwość pracy skanera (skanowania) w przypadku awarii agregatu wody lodowej bez ograniczeń czasowych | Tak / Nie Jeżeli tak, opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |

…………………………………………….

(podpis Wykonawcy)